## Slide 1
Notes: Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ce 4ème épisode de la SAFIR FOCUS….

## Slide 2
SOCIETE DE L’ASSOCIATION FRANCAISE DES IMPLANTS ET DE LA CHIRURGIE REFRACTIVE

## Slide 3
SOCIETE DE L’ASSOCIATION FRANCAISE DES IMPLANT ET DE LA CHIRURGIE REFRACTIVE
www.safir.org

## Slide 4: Winter SAFIR

## Slide 5: Winter SAFIR

## Slide 6: Winter SAFIR

## Slide 7
Winter SAFIR
- Les Q Factor
- Les Nantais
- Les Jaunes et verts à 3 miroirs

## Slide 8
Notes: Sans plus tarder, je vais accueillir nos invites du jour, les Dr ….

## Slide 9
Dr Quentin De Bosredon
Pr Alexandre Denoyer
Dr Benjamin Stern
Invités
Modération
Dr Nicolas Mesplié
Dr Alain Saad
Dr Marie Weissrock

## Slide 10: CHOISIR LE MEILLEUR IMPLANT POUR MON PATIENT 19/09/2023

## Slide 12: Mme J. B 71 ans
Motif de consultation : son mari a été opéré de la cataracte et ne porte plus de lunettes.
Souhaiterait ne plus porter de lunettes comme son mari
Elle se plaint d’une gène visuelle de son œil droit
1 ère consultation au cabinet , pas d’antécédents
Correction portée +1.50(-0.50)110° / +1.25(-0.25)10°

## Slide 13: Examen Clinique
RA +1.75(-0.75)117° / +1.25(-0.50)9°
AV OD +1.25(-0.50)110° = 7/10
AV OG +0.50(-0.25)0° = 10/10
LAF OD cataracte cn, léger DGM
LAF OG cataracte débutante
FO sp / sp

## Slide 14: Examens complémentaires

## Slide 15: Examens complémentaires

## Slide 16: Examens complémentaires
t

## Slide 17: Qu’auriez-vous fait ?

## Slide 18: Ce qui a été fait :
Chirurgie de la cataracte de OD avec pose d’un implant Atlisatri +21.00

## Slide 19: Bilan post-op :
RA postop -0.25(-0.25)118° / +1.50(-0.25)65°
AV postop : 10 p2f NA /
Co pour VP (en attendant op OG) -0.25 / +1.25(-0.25)10° *A+2.50 M VP

## Slide 20: Bilan post-op :
Résultat subjectif : la patiente n’est pas contente parce qu’elle a le sentiment de ne pas voir de loin, beaucoup de gêne, compare constamment son œil droit et gauche pourtant l’acuité visuelle postop est meilleure que l’av préop
La comparaison ODG avait été mise en évidence AVANT OP pour prédire la gêne OD par rapport à l’OG.
Selon la patiente, elle est invalidée ?
> Proposition d’explantation

## Slide 21
Refuse l’explantation parce qu’elle a conscience qu’elle va perdre la vision de près.
Finalement, opération de l’épaule : elle a oublié ses yeux et est très contente !

## Slide 22: Causes de son insatisfaction :
Exigence visuelle parfaite : magistrate (son mari m’avait prévenu que ce serait compliqué
Peut-être cible à -0.25 mal tolérée chez un hypermétrope
Sécheresse oculaire expliquée avant l’opération mais majorée après l’OP mais sans KPS
Pas de pathologie associée pouvant expliquée la gêne : cornée symétrique, endothélium OK , capsule claire, pas de corps flottants, rétine sp (pas d’OMC)
OG avec AV conservée : patiente prévenue que AV OD en VL en postop serait moins bonne que OG en raison de la répartition de la lumière entre les différents foyers
Ne supportait pas les lentilles progressives
Ne se plaint pas de hâlots

## Slide 23: Qu’auriez-vous fait ?

## Slide 24: Ce que j’ai fait :
Rien
J’ai attendu la neuro-adaptation, et la régression de la sécheresse induite par la chirurgie
Et j’ai bénéficié d’un peu de chance : aidée par une chirurgie de l’épaule qui a monopolisé son attention

## Slide 25: Conclusion : question ouverte
Que feriez-vous pour le 2ème œil ?

## Slide 26: Patient n°1 : homme de 49 ans
MCU Fac de Sciences
Intolérant en monovision LSH
Connaît sa CI au laser, cherche d’autres options
  OD : -13 (-0,75) 120°
  OG : -13,5 (-1) 60°

## Slide 27: Topo OD

## Slide 28: Topo OG

## Slide 29: Aberro OD

## Slide 30: Aberro OG

## Slide 31: OCT mac : DPV non réalisé

## Slide 32: Biométrie

## Slide 33: Que lui proposer ?
ICL en bascule ?
Tolère mal en lentilles
pas de place en CA
IPCL multifocal ?
Pas d’expérience personnelle
pas assez de place en CA
Abstention ?
très motivé
PRELEX ?
En dehors des clous, risque rétinien ++

## Slide 34: Xie cristallin clair
Quels implants ?
  Trifocal « classique »
  EDOFs
  Bifocal forte addition
  Mix & match avec des bifocaux

## Slide 35: Xie cristallin clair
Synergy torique DFW100 +8.5 D OG 143°
Synergy torique DFW100 +10 D OD 37°
  temporal ODG sous AL Mydrane en ambu
Technique spécifique pour le myope fort
  On ne laisse jamais la CA s’effondrer
  Visqueux cohésif par la contre-incision à chaque sortie d’instrument
  Fluidique adaptée avec PIO et aspiration plus basses

## Slide 36: Xie cristallin clair
Synergy torique DFW100 +8.5 D OG 143°
Synergy torique DFW100 +10 D OD 37°
  temporal ODG sous AL Mydrane en ambu
Miret, J.J., Camps, V.J., García, C. et al. Analysis and comparison of monofocal, extended depth of focus and trifocal intraocular lens profiles. Sci Rep 12, 8654 (2022).

## Slide 38
  Deuxième cas
  Gestion des insatisfaits
Patiente de 47 ans, documentaliste, en arrêt de travail, 4ème avis
  PRELEX ODG il y a 1 an (myopie -6D) : diffractif trifocal
  « vision floue », photophobie, ne peut plus travailler sur écran
  7f P3f – 9f P2f SC
  8 P2f avec 0 (-0,5D@10)- 10 P2f avec +0,25 (-0,75@15)
A refusé un « ajustement par laser » proposé par son chirurgien
En dépression, souhaite une explantation

## Slide 39
OCT mac et RNFL RAS
Pentacam :

## Slide 40
  Deuxième cas
  Quel bilan, quels examens ?
BUT 3 secondes
Quelques pts KPS en inf (OX < 1)
Blépharite ++
PIO : RAS
FO : RAS
OCT mac + RNFL : RAS

## Slide 41
?

## Slide 42
  Deuxième cas
  Prise en charge & résultat
Dexaméthasone 2 mois
Doxycycline 21 jours
Soins de paupières 3 mois
Substituts lacrymaux
A 3 mois
10 P2 SC – 9 P2 SC
Toujours gênée … mais moins gênée … et a repris son travail

## Slide 43
Gibbons et al. Clin Ophthalmol, 2016.
  Deuxième cas, discussion
  Sécheresse et chirurgie de la presbytie

## Slide 44: M P. P 64 ans
Motif de consultation : avis chir réfractive souhaite ne plus porter de lunettes ni de lentilles
Lentilles portées : Biofinity toric multifocales
+2.75(-0.75)150° N / +1.50(-1.25)20° D Add +2.50
Cataracte corticonucléaire : je propose une chirurugie du cristallin

## Slide 45: Examen clinique
RA préop +2.50(-1.00)168° / +2.00(-1.00)10°
AV préop
OD +2.75(-0.75)165° = 10/10
OG +2.50(-1.50)15° = 10/10
p2 ODG avec Add +2.25
LAF cataracte cortico-nucléaire ODG
FO corps flottants

## Slide 46: Examens complémentaires

## Slide 47: Examens complémentaires

## Slide 48: Examens complémentaires

## Slide 49: Qu’auriez-vous fait ?

## Slide 50: Ce qui a été fait :
Pose implants AT lisa tri toric +22.00 cyl +1.00 OD
et AT lisa tri toric +22.00 ctl +1.00 OG

## Slide 51: Bilan post-op
RA postop +0.00 / +0.00(-0.50)65°
AV postop 10 p2
Satisfaction +++ du patient

## Slide 52: Pourquoi est il satisfait ? même implant et patient hypermétrope
Homme
Moins de sécheresse oculaire
Ancien porteur de lentilles multifocales bien tolérées
N’a pas une grande exigence visuelle de près : pâtissier, passe du temps à faire de la moto depuis qu’il est à la retraite
Cible post-op : emmétropie parfaite
Et pourtant : Cogan du côté gauche et corps flottants auraient pu aggraver le résultat

## Slide 53: Patient n°2 : homme de 62 ans
Assureur
Troubles de la vision en conduite nocturne
2 ème avis car CI à une Xie réf par son OPH

## Slide 54: Patient n°2 : homme de 62 ans

## Slide 55: OCT mac : MER OG

## Slide 56: Biométrie

## Slide 57: Xie cataracte débutante avec comorbidités
Quels implants ?
  Multifocaux
  EDOFs (diffractif/réfractive segmentaire ou zonal/sténoP...)
  Monovision classique
  Monovision aménagée avec IOLs modulant les AS

## Slide 58: Xie cataracte débutante avec comorbidités
LUCIDIS 124 MT CYL 1.50 +25D OD
LUCIDIS 124 MT CYL 1D +24.50 D OG temporal ODG

## Slide 59: J7
M1
8/10 P3 SC
7/10 P4 SC

## Slide 60: Pb maculaire?

## Slide 61: J7
M1
8/10 P3 SC
7/10 P4 SC
10/10F avec dédoublement P2 fluide

## Slide 62: Aberro OD

## Slide 63
Aberro OG

## Slide 64: Retouche PKR

## Slide 65: M1 post PKR
Toujours l'impression d'ombre portée, non latéralisée

## Slide 66
  Premier cas
  Un cas extrême pour discuter des indications…
Patiente de 62 ans, journaliste et critique littéraire, adressée pour chirurgie de la cataracte
  Pas d’antécédent
  BAV ressentie OD ++ depuis 2 ans, fluctuante
  +0,25 (-0,25@15) : 6/10 P3 – +1 (-0,25@90) : 8/10 P2
Souhaite ne plus porter de lunettes
  Ne conduit pas
  Lit beaucoup
  Hyperactive et peu exigeante pour sa qualité de vision

## Slide 68
  Premier cas
OCT mac
IOL

## Slide 69
  Premier cas, première question
  Chirurgie de la cataracte simple ou combinée DMEK ?
Dérouillage matinal (5/10 P3f OD – 8/10P2f OG à 9h00)
P3
+40 microns pachymétrie OD / +10 OG (9h00 vs 17h30)
ECD ?
PKE + DMEK

## Slide 70
  Premier cas, deuxième question
  Quelles options pour s’affranchir d’une correction postop ?
Pas de possibilité
IOL monofocal emmétrope AVL
Patiente très insistante
Monovision
Bascule -2,5 D
AVL OG / AVP OD
Simulation en LSH ?
Multifocal
Quel modèle ?
Quelle puissance ?
Est-ce raisonnable ???

## Slide 71
OD : 10/10 P2 SC – OG : 6/10 P3 AC
Chirurgie combinée OG programmée Janvier 2024
ZMB
  Premier cas, résultat
  1 an combiné avec diffractif bifocal OD

## Slide 72
  Premier cas, discussion
  Quelles contre-indications oculaires aux implants de la presbytie ?
Drüsen (MLA)
Glaucome
Chirurgie réfractive cornéenne
…/…
Diffractif bi ou trifocal
Diffractif EDOF
Réfractif
Réfractif EDOF

## Slide 73
La théorie peut-elle rejoindre la pratique?
Dr. Benjamin Stern
Service du Dr. Gatinel, Hopital Fondation Adolphe de Rothschild, Paris
Notes: Bonsoir, je me presente, je m appelle Benjamin Stern
fellowship de recherche a la fondation Rothschild
je travaille avec le Dr Gatinel sur un projet que je vais vous presenter aujourd hui.
Mon projet traite de la qualité optique des lentilles intraoculaires in vitro.
D origine, je suis francais, c est pour ca que j ai pas d accent mais ca fait 20 ans que je vie en Israel et je suis un Ophthalmo israelien – trous en francais – certains termes en anglais
J ai appelé cette presentation – la theorie peut elle rejoindre la pratique?
Et on va se poser la question de savoir si au jour d aujourd hui les etudes in vitro sur les implants intraoculaires peuvent nous aider au niveau de la pratique en Clinique et si ce n est pas possible, pourraient elles le faire dans un avenir proche?
Pas mal d entre nous connaissent les courbes de MTF que l on voit dans les catalogues d implant– Pour d autres - abstrait. Mais vous inquietez pas on va revoir tout ca.
Le gros probleme des experiences in vitro aujourdhui c est qu elles ne sont pas toujours en correlation avec ce qui se passent in vivo.
Paradoxale - parce que c est ces memes experiences in vitro qui permettent aux industrielles de developer et de designer les implants.

## Slide 74
Notes: Alors d abord- Comment les études in vitro peuvent nous aider en tant que clinicien?
Premièrement, Les expériences in vitro peuvent nous aider a mieux comprendre les differences entre les différents implants.
ces derniers années un baby boom dans l industrie des implants intraoculaires
Avec Des centaines d implant differents
Donc comment fait on en tant que clinicien pour comprendre les differences entre les différentes lentilles?
Bin on se base sur ce que les industriels nous donnent – biaiser, marketing
Il faut se rappeler que les implants premium sont implantés a 15 % des patients mais represente environ 50 %du chiffre d affaire des industrielles. Il y a beaucoup d argent en jeu

## Slide 75: Terminologie et classification
Monofocal, Bifocal, Trifocal, EDOF…
Notes: Les experiences in vitro determine aussi la terminologie et la classification des implant intraoculaires que nous utilisons en tant que practicien
Une mauvaise compréhension des expériences in vitro peut induire des erreurs de compréhension en pratique

## Slide 76
Notes: Et enfin, et peut être le plus important – On pourrait aussi imaginer que des modèles optiques permettent de détecter et prédire quels patients ne seront pas satisfaits d un implant premium ou nous aider a comprendre pourquoi certains patients sont insatisfaits des implants premium. Un patient insatisfait n est pas toujours un malade imaginaire…

## Slide 77: Acuité visuelle
Notes: Le pire étant les patients insatisfaits qui ont une bonne acuité visuelle.

## Slide 78
Satisfaction du patient
Optique
Cornée
Neuropsychologie
Attentes
Pupille
Type de lentille
Profile psychologique
Adaptation neurologique
Notes: Pour ceux la on va immediatement dire que c est du a un probleme neuropsychologique
Attentes
Profile psychologique
Adaptation neurologique
Et pourquoi? Parce que les problemes neuropsychologiques sont aussi des phenomenes mal compris. On explique l incomprehension par un autre phenomene imcompris. Le classique

## Slide 79: Mme J B 71 ans
OD pose Implant Atlisatri +21.00
OG début de cataract
Patiente n’est pas contente parce qu’elle a le sentiment de ne pas voir de loin
Finalement, op de l’épaule elle a oublié ses yeux et est très contente !!
Notes: Il y a certains patients pour qui l option d une cause neuropsychologique semble être la meilleure explication
Pour la patiente du Dr Weissrock que l on a vu avec une implantation d un trifocal sur une cataract unilatérale – qui compare son œil opéré a l autre qui n a pas été opéré et se plaint de pas voir de loin mais qui par la suite après avoir eu une autre opération est tres contente. On comprend bien que c est bien une question neuropsychologique.

## Slide 80: M. P P 64 ans
Lentilles portées : Biofinity toric multifocales Add +2.50 +2.75(-0.75)150° N / +1.50(-1.25)20° D
pose implants AT lisa tri toric +22.00 cyl +1.00 OD et AT lisa tri toric +22.00 ctl +1.00 OG
Satisfaction +++ du patient
Notes: Ou alors une patiente comme la deuxième patiente du Dr Weissrock qui a porté des lentilles de contact multifocales et qui après la pose d un implant trifocal AT lisa est très contente. On comprend que sa personallité, son adaptation neurologique, ses attentes permettent une plus grande flexibilité sur l erreur optique qu elle supportera
Mais

## Slide 81
Notes: Il faut se souvenir que l incomprehension de mechanismes physiologiques peuvent nous faire faire des erreurs.
L epilepsie a l Antiquité était attribué a une possession demoniaque. En 2023, l insatisfaction d un patient après l implantation d un implant trifocal est du a profile de personnalité de type A

## Slide 82: Acuité visuelle
Conditions optimales – noir et blanc…
Notes: Notre imcomprehension est souvent du au fait que nous portons trop d importance au test d acuité visuelle. Le fait d avoir une bonne acuité visuelle ne nous dit pas que l insatisfaction du patient n a pas une cause optique
Le test d acuite visuel - Noir sur blanc, maximum de contrast
Des lettres connues
Optotypes - meme fréquences spatiales
Technologie du test d acuite visuelle – plus de 150 ans
Snellen – Herman Snellen 1862

## Slide 83
Satisfaction du patient
Optique
Cornée
Neuropsychologie
Attentes / Besoins
Pupille
Type de lentille
Profile psychologique
Adaptation neurologique
Notes: Pour être sur que la cause de l insatisfaction du patient n est pas optique il faut examiner la cornée, la pupille et la lentille intraoculaire utilisé et comprendre les interactions des 3.

## Slide 84: Qualité optique
Notes: Il faut se poser la question de savoir quel est la qualité optique du système cornée/lentille.
Conditions mésopiques
Des objets de faible contraste
Des objets qui bougent
Données objectives

## Slide 85
Notes: Une des facons de mesurer la qualité optique des patients est l étude des aberrations et surtout des aberrations d ordre élevé (high order aberrations)

## Slide 86
Notes: Et surtout la plus importante pour un oeil sain sans pathologie – l aberration spherique

## Slide 87: Aberration sphérique totale de l’oeil
Aberrations de la cornée
Taille de la pupille (r4)
Aberrations de la lentille intraoculaire
Notes: L aberration spherique totale de l œil est constitué de 3 éléments majeurs –
1-Les aberrations de la cornée
2-La taille de la pupille – la taille de la pupille jouant énormément –
une difference de rayon induisant un changement d aberration spherique au carré du carré
3-Les aberrations de la lentille crystaline ou de la lentille intraoculaire

## Slide 88
Notes: Pour aborder le sujet des aberrations spheriques il faut comprendre que Nos patients sains en préop sont différents
– différentes cornées et différentes tailles de pupilles.
Je ne parle même pas des pathologies comme le keratocone ou la chirurgie refractive cornéenne dans le passé qui vont radicalement changé les aberrations cornéennes
En plus des differences entre different individu, la taille de la pupille change pour un même individu avec l environnement – conditions d illumination et émotions – la taille de la pupille est un phenomene dynamique. Très difficile a decrire

## Slide 89
J Ophthalmol. 2022 Sep 9;2022:9520512. doi: 10.1155/2022/9520512.
Notes: Un article de 2022 décrit la distribution de la taille de pupille dans la population de patients sains

## Slide 90
J Ophthalmol. 2022 Sep 9;2022:9520512. doi: 10.1155/2022/9520512.
18, 176 yeux
90% des patients de 70 ans ont des pupilles mésopiques entre 3mm to 5.2mm
Notes: 18, 176 yeux
La taille de la pupille diminue avec l age
90% des patients de 70 ans ont des pupilles mésopiques entre 3mm to 5.2mm
Large eventail de valeurs

## Slide 91: Aberrations spheriques cornéennes
Valeur Moyenne : 0.28 ± 0.086 µm1
Wang L, Dai E, Koch DD, Nathoo A. Optical aberrations of the human anterior cornea. J Cataract Refract Surg. 2003 Aug;29(8):1514-21. doi: 10.1016/s0886-3350(03)00467-x. PMID: 12954298.
Notes: Au niveau des aberrations spheriques corneenes dans la population saine – la Valeur Moyenne dans la population est de 0.28 ± 0.086 µm1

## Slide 92
Wang L, Dai E, Koch DD, Nathoo A. Optical aberrations of the human anterior cornea. J Cataract Refract Surg. 2003 Aug;29(8):1514-21. doi: 10.1016/s0886-3350(03)00467-x. PMID: 12954298.
Chart: Distribution of corneal spherical aberrations in the population (%)
| <0.1 | 0.1 - 0.19 | 0.20 - 0.29 | 0.30 - 0.39 | 0.40 - 0.49 | ≥0.50
Distribution | 2.2 | 13.2 | 43 | 34.6 | 6.1 | 0.9
Mean 0.28µm
Notes: Mais la aussi on voit bien que les valeurs sont toujours positives mais étalés avec des differences majeurs dans la population
Avec 7 pourcent des patients par exemple qui on plus de 0.4
LASIK hyperopique ou Presbylasik – des valeurs negatives
LASIK myopique – des valeurs superieures

## Slide 93: Géométrie differente des implants
Notes: Le 3eme element est la lentille implantée – avec des geometries differentes

## Slide 94
Finevision Trifocal21.0D
Rayone Trifocal 21.0
Apodised diffractive rings
Non Apodised central diffractive rings
Diffractive rings: 5.5mm
Central refractive optic: 1mm
Diffractive rings: 4.5mm
Central refractive optic: 1mm
Notes: Prenez l exemple de ces deux implants trifocaux
A gauche le finevision
A droite le RayOne trifocal de rayner
Le finevision a des anneaux diffractifs apodisé donc plus petit en périphérie sur 5.5mm
Le Rayone trifocal a des anneaux diffractifs sur 4.5mm non apodisé
Comment cela va interagir avec la cornée? La taille de la pupille du patient?
Probleme difficile que l on essaye de résoudre…

## Slide 95: NIMO TEMPO (Lambda-X)
Analyse optique in vitro des implants intraoculaires réfractifs et diffractifs
Acquisition du front d’onde des LIOs
Modélisation d’œil numerique et propagation du front d’onde
Notes: Notre recherche consiste a comprendre comment c est trois elements – la taille de la pupille, l aberration spherique et le type de lentille interferent
Pour ca j utilise une machine appelé le NIMO TEMPO qui est un interferometre pour lentilles intraoculaires
Permet la modelisation d oeil et la propagation du front d onde de la lentille

## Slide 96
Notes: Ca ressemble a ca – a gauche la lentille intraoculaire dans son injecteur
A droite – la lentille est placée dans de l eau et ensuite dans la machine

## Slide 97
Pod F GF 21.0D
Notes: On obtient un front d onde

## Slide 98: Through focus MTF curves
Notes: Et apres propagation du front d onde dans un oeil modele on peut calculer la courbe de through focus MTF

## Slide 99
Chart: Power (D)
 | 1
Finevision PodFGF 21.0D
SE power : 21.68 D
Intermediate add focus: 1.59 D
Near add focus: 3.60 D
Far MTF 50 : 0.393
Near MTF 50 (1) : 0.143
Near MTF 50 (2) : 0.200
Modèle de cornée ISO-2 sans aberrations sphériques
Ouverture : 3mm
Notes: Exemple – l implant trifocal finevision de 21 dioptrie
Abscisse –la puissance et ordonée la MTF modulation transfer function. Sans unité. Maximum 1 et en relation avec la sensitivité au contraste. Test in vitro de sensitivité au contrast
3 pics - trifocal
1er pic –vision de loin. Puissance 21.68 MTF 0.393
Plus on est sur la droite plus la puissance est grande donc pour les distances plus proches pour le patient
2 pics - un a 23.27D a 1.59 du pic de vision de loin – vision intermediaire.
3eme pic – vision de pres avec une addition de 3.6
Une des raisons pour laquelle les experiences in vitro ne refletent pas la realité c est que Cette courbe a été calculé pour un
Modele cornée sans aberrations spheriques et une ouverture de 3mm

## Slide 100
Chart: Power (D)
 | 1
Finevision PodFGF 21.0D
SE power : 21.68 D
Intermediate add focus: 1.59 D
Near add focus: 3.60 D
Far MTF 50 : 0.393
Near MTF 50 (1) : 0.143
Near MTF 50 (2) : 0.200
Modèle de cornée ISO-2 sans aberrations sphériques
Ouverture : 3mm
Notes: Une des raisons pour laquelle les experiences in vitro ne refletent pas la realité c est que Cette courbe a été calculé pour un
Modele cornée sans aberrations spheriques et une ouverture de 3mm
Mais si on change de taille de pupille ou de cornée on trouve des choses tres étonnante qui ont forcement des repercussions non connues sur nos patients

## Slide 101
Chart: Power (D)
Notes: Quelques exemples
Monofocal ?

## Slide 102
Chart: Power (D)
Vivity 20.0D
Ouverture 4.5mm
Cornée modèle ISO-2 (aberrations sphériques 0 µm)
Notes: vivity

## Slide 103
Chart: Power (D)
Notes: Bifocal?

## Slide 104
Monofocal
MA60AC
Chart: Power (D)
Ouverture 4.5mm
Cornée modèle ISO-2 (aberrations sphériques +0.21 µm)
Notes: MA60AC

## Slide 105
Chart: Power (D)

## Slide 106
Chart: Power (D)
Physiol Trifocal
Aperture 2.0 mm
Cornée modèle ISO-2 (aberrations sphériques 0 µm)

## Slide 107
Chart: 
Cornée modèle ISO-2 (aberrations sphériques 0 µm)
Luxmart 20.5D
Ouverture 3.0mm

## Slide 108
Chart: 
Chart: 
Cornée modèle ISO-2 (aberrations sphériques 0 µm)
Luxmart 20.5D
Ouverture 2.0mm
Ouverture 3.0mm

## Slide 109
Chart: 
Chart: 
Cornée modèle ISO-2 (aberrations sphériques 0 µm)
Luxmart 20.5D
Ouverture 2.0mm
Ouverture 3.0mm
1.68D
Myopie induite
Notes: With model of SA 0.42 – induced myopia of 1.13D

## Slide 110
Chart: Pupil size (mm)
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5
-0.49 | 0.75 | 0.77868 | 0.73996 | 0.60693 | 0.4016 | 0.36068 | 0.29107 | 0.24375
-0.42 | 0.75189 | 0.79052 | 0.78448 | 0.71407 | 0.57183 | 0.39229 | 0.36377 | 0.28791
-0.35 | 0.75343 | 0.79748 | 0.81443 | 0.79419 | 0.72955 | 0.62961 | 0.48797 | 0.38647
-0.28 | 0.75395 | 0.80079 | 0.82909 | 0.84196 | 0.83902 | 0.8251 | 0.79609 | 0.76335
-0.21 | 0.75366 | 0.8012 | 0.83461 | 0.85749 | 0.86987 | 0.879 | 0.88492 | 0.883
-0.14 | 0.75269 | 0.79739 | 0.8255 | 0.8409 | 0.8319 | 0.78829 | 0.70242 | 0.56797
-0.07 | 0.75115 | 0.79093 | 0.80836 | 0.79512 | 0.72928 | 0.58716 | 0.43871 | 0.40582
0 | 0.74908 | 0.78248 | 0.78257 | 0.72793 | 0.5883 | 0.41182 | 0.3719 | 0.32173
0.07 | 0.74649 | 0.7716 | 0.74936 | 0.64659 | 0.44325 | 0.37467 | 0.30587 | 0.26623
0.14 | 0.74349 | 0.75874 | 0.71085 | 0.55687 | 0.37757 | 0.30948 | 0.2612 | 0.22997
0.21 | 0.74089 | 0.74552 | 0.66857 | 0.4668 | 0.36166 | 0.28809 | 0.24244 | 0.20659
0.28 | 0.73784 | 0.73036 | 0.62367 | 0.38708 | 0.32825 | 0.26378 | 0.22302 | 0.19317
Chart: Pupil size (mm)
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5
-0.49 | 0.7348 | 0.73337 | 0.64402 | 0.42597 | 0.35215 | 0.27836 | 0.2334 | 0.186
-0.42 | 0.73891 | 0.75375 | 0.70356 | 0.54472 | 0.36841 | 0.30988 | 0.26421 | 0.21835
-0.35 | 0.74186 | 0.76961 | 0.75083 | 0.65466 | 0.47018 | 0.37022 | 0.2968 | 0.26757
-0.28 | 0.74392 | 0.78099 | 0.78852 | 0.74696 | 0.64253 | 0.46755 | 0.38475 | 0.34089
-0.21 | 0.74557 | 0.78774 | 0.8111 | 0.80924 | 0.77889 | 0.70669 | 0.58176 | 0.46267
-0.14 | 0.74641 | 0.79301 | 0.82513 | 0.84563 | 0.85675 | 0.86026 | 0.85179 | 0.79598
-0.07 | 0.74651 | 0.79386 | 0.82611 | 0.8504 | 0.86457 | 0.87042 | 0.86097 | 0.85509
0 | 0.74627 | 0.79236 | 0.81654 | 0.82654 | 0.80438 | 0.74134 | 0.6297 | 0.49715
0.07 | 0.74571 | 0.78796 | 0.80062 | 0.77911 | 0.69331 | 0.53823 | 0.43631 | 0.36245
0.14 | 0.74468 | 0.78234 | 0.77674 | 0.71326 | 0.55727 | 0.42084 | 0.35713 | 0.30278
0.21 | 0.74316 | 0.77375 | 0.74648 | 0.63396 | 0.43239 | 0.37799 | 0.31412 | 0.26615
0.28 | 0.74107 | 0.76409 | 0.71107 | 0.55169 | 0.39468 | 0.31879 | 0.27294 | 0.24027
Chart: Pupil size (mm)
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5
-0.49 | 0.72579 | 0.69214 | 0.49253 | 0.34539 | 0.26138 | 0.20256 | 0.1685 | 0.13995
-0.42 | 0.73103 | 0.71821 | 0.56439 | 0.35917 | 0.2726 | 0.22502 | 0.18385 | 0.15486
-0.35 | 0.7352 | 0.74037 | 0.6306 | 0.38996 | 0.32076 | 0.25208 | 0.20128 | 0.17202
-0.28 | 0.73896 | 0.75888 | 0.6881 | 0.49646 | 0.36149 | 0.27869 | 0.23081 | 0.19643
-0.21 | 0.74174 | 0.77306 | 0.73686 | 0.60428 | 0.3885 | 0.33558 | 0.27129 | 0.22843
-0.14 | 0.74368 | 0.78253 | 0.77547 | 0.70017 | 0.53875 | 0.38286 | 0.3201 | 0.27414
-0.07 | 0.74487 | 0.79094 | 0.80226 | 0.77603 | 0.6905 | 0.53603 | 0.39719 | 0.35527
0 | 0.74539 | 0.79446 | 0.82113 | 0.82738 | 0.80595 | 0.74673 | 0.65161 | 0.52485
0.07 | 0.74544 | 0.79697 | 0.83027 | 0.85271 | 0.86537 | 0.87093 | 0.87228 | 0.86802
0.14 | 0.74547 | 0.79545 | 0.83024 | 0.85257 | 0.86161 | 0.86261 | 0.84187 | 0.77825
0.21 | 0.74499 | 0.79313 | 0.82219 | 0.82862 | 0.80436 | 0.73203 | 0.59591 | 0.46337
0.28 | 0.74394 | 0.78881 | 0.80708 | 0.78495 | 0.70151 | 0.53636 | 0.42448 | 0.35651
Spheris 209M
Asphina 409M
Asphina 509M
Notes: Carte d identité de la lentille
Pour l instant – pas encore possible de prendre en compte
Dans un avenir proche on pourra avec notre modèle
Et cela aura pour repercussion qu en tant que practicien on fasse plus attention a la taille de la pupille et peut être l utilisation d un pupillometre et faire particulièrement attention aux aberrations spheriques de la cornée de nos patients.

## Slide 112: Merci!